## Slide 1
便携式脉搏测试仪
第 组

## Slide 2
目录
电路方案
电路原理图
电路分析与元器件选择
输入输出接口信号规范
小组分工

## Slide 3
电路方案
根据实验设计要求，可以将电路分为如下图几个部分，即：
光电传感部分用红光或红外发光管照射手指，由光电接收管接收透射或反射信号，把脉搏引起的光强变化转换成微弱电信号。
放大滤波部分对该微弱信号进行两级放大，并通过低通滤波抑制环境光、手指抖动和高频噪声，得到较稳定的脉搏波形。
信号调理部分提供 2.5V 中点偏置，并通过比较整形电路把模拟脉搏波转换成数字脉冲，便于 STM32 判断和计数。
信息处理部分由 STM32 完成 ADC 采样、脉冲计数、脉搏次数计算、告警判断和串口/蓝牙数据传输。
显示部分采用 OLED 显示测得的每分钟脉搏次数和工作状态，超出设定范围时通过蜂鸣器进行告警。

## Slide 4
电路原理图

## Slide 5
电路分析与元器件选择
电源与光电传感器：
电源采用STM32板的5V单电源供电。
使用三脚排针和杜邦线与光电传感器相连，将输入电压信号引到电路板上。

## Slide 6
电路分析与元器件选择
第一级低通滤波放大器：
光电接收管输出的信号幅值较小，先通过 C1 隔直后送入一级运放放大。R4、R5 决定放大倍数（47倍），C2 与反馈电阻构成低通滤波，用于抑制高频噪声，得到初步放大的脉搏波形。
所用器件为电容、电阻以及双运算放大器LM358。各元件值如图中所示。
选用LM358而不是LM324是为了在电路板上出现两个芯片，从而使电路分区明确，而不会拥挤

## Slide 7
电路分析与元器件选择
第二级低通滤波放大器：
一级输出的脉搏信号继续进入二级放大滤波电路。该部分进一步提高信号幅值，并通过低通滤波滤除手指抖动、环境干扰和高频噪声，使脉搏波形更加平滑稳定。
所需元件与上一级类似。
此处运放U1.2 7脚的输出为A端口输出，为模拟脉搏波形。

## Slide 8
电路分析与元器件选择
2.5V 偏置电路：
由于电路采用 5V 单电源供电，运放不能处理负电压信号，因此使用 R15、R16 分压得到约 2.5V，再经过 U2.1 电压跟随缓冲，形成稳定的中点偏置电压，供后级放大滤波电路使用。
所用器件为电容、电阻以及双运算放大器LM358。各元件值如图中所示。

## Slide 9
电路分析与元器件选择
信号整形电路：
放大滤波后的模拟脉搏波送入比较整形电路。VR1 用于调节比较阈值，U2.2 将模拟波形转换为数字脉冲信号，便于 STM32 计数。
R19、R1 构成分压保护，使进入 STM32 的电压不超过 3.3V。
此处运放U2.2 7脚的输出为B端口输出，为整形脉冲。

## Slide 10
电路分析与元器件选择
STM32：
STM32 负责采集和处理脉搏信号。PA1 接收模拟脉搏波形用于 ADC 采样，PB1 接收整形后的数字脉冲用于脉搏计数，软件计算每分钟脉搏次数，并控制显示、告警和通信功能。

## Slide 11
电路分析与元器件选择
蜂鸣器告警电路：
STM32 通过PB0脚的 BEEP_CTRL 控制 S8050 三极管导通或截止，从而驱动 5V 有源蜂鸣器。当测得脉搏次数超过设定上下限时，蜂鸣器发出告警提示。
器件选择为S8050 三极管 Q1，5V 有源蜂鸣器，电阻。

## Slide 12
电路分析与元器件选择
蓝牙串口电路：
蓝牙模块连接 PB10、PB11脚与 STM32 通信，实现无线数据传输。STM32 可将脉搏波形和脉搏次数发送到手机串口助手，方便移动端查看测量结果。
USB 串口通信电路：
USB-TTL 串口模块接口与 STM32 通信，PA9 作为发送端，PA10 作为接收端。该接口用于将脉搏波形数据和心率数据发送到 PC 串口助手，便于后续记录和分析。

## Slide 13
电路分析与元器件选择
OLED 显示电路：
OLED 通过 I2C 接口与 STM32 连接，PB6 作为 SCL，PB7 作为 SDA。显示屏用于实时显示当前脉搏次数、测量状态以及告警信息。
器件选择为0.96 寸 I2C OLED 显示屏。

## Slide 14
输入输出接口信号规范
电源：5V单电源，利用STM32板的5V端口实现。
运放U1.2 7脚的输出为A端口输出，为模拟脉搏波形，输入到PA1。
运放U2.2 7脚的输出为B端口输出，为整形脉冲，输入到PB1。
PB0为蜂鸣器控制输出，用作 BEEP_CTRL 控制信号。
PB10、PB11为蓝牙串口接口，PB10 设置为 USART3_TX，与蓝牙模块RX接口相连，PB11 设置为 USART3_RX，与蓝牙模块TX接口相连。
PA9、PA10为USB-TTL 串口接口，PA9 设置为 USART1_TX，与USB模块RXD接口相连，PA10 设置为 USART1_RX，与USB模块TXD接口相连。
PB6、PB7为OLED 显示接口，PB6 设置为 I2C_SCL，与OLED模块SCL接口相连，PB7 设置为 I2C_SDA，与OLED模块SDA接口相连。
STM32 输入输出电平规范：STM32F103C8T6 的 I/O 口工作电平为 3.3V，输入信号高电平一般应接近 3.3V，低电平接近 0V。由于模拟前端和比较器部分采用 5V 供电，因此送入 STM32 的信号需要经过分压或限流保护，避免 5V 信号直接进入单片机 I/O 口。

## Slide 15
小组分工
：电路设计与绘制、开题 PPT、开题答辩、PCB 绘制、代码撰写、软硬件调试、结题报告撰写
：电路设计与绘制、开题 PPT、开题答辩、PCB 绘制、电路搭建、软硬件调试、结题报告撰写

## Slide 16
恳请老师批评指正！
Thanks